参数

1.基本功能全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验

2.试剂应用范围完全开放试剂系统

3.加样精确度CV≤2%;准确度≤3%

4.工作模式可连续进样、连续进板、随到随做

5.样本位同时容纳（非连续装载）≥240个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载

6.加样针8通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应；

7.同时加样板位≥16块96孔微板。

8.加样原理气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染。

9.加样通道性能一次性加样头具有装针检测报警功能

10.液体水平监测具备液面监测、凝块监测和空管监测功能

11.振荡孵育模块振荡孵育模块16个，能够同时孵育≥16块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能。

12.洗板机每个洗板头为96通道≥190针, 洗板位置≥3个, 洗板残留量≤1μl。

13.机械手功能具有红外抓板检测，运行中不掉板。

14.酶标仪内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm

15.试剂仓具有≥40位试剂舱

16.试剂仓容量≥60ml

17.样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载，方便后期灵活设备。

18.报警处理可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

19.断点运行可以从实验的任何一个步骤恢复实验

20.运行保障智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行

六、其他要求:

1、设备报价内包含所有设备的运输、卸货并搬运至客户指定位置的费用，含全过程的保险费用，并负责设备的免费安装、调试。

2、免费提供操作及维护培训（需提供具体培训内容）。

3、有专业的售后服务支持和保证，售后响应快。维修响应时间要求4小时内。

七、配置要求：

1、全自动酶联免疫工作站 1台，品牌电脑1台，激光打印机 1台